土壤紧实度传感器说明书

测量参数

量程：0～500Kg/cm2           深度：0～400mm     精度：±3%     输出：0～2V

电路参数

工作电压：5～12V(低压型，典型值9V)□				7～24V(宽压型，典型值12V)□

静态电流：约 10mA 		响应时间：<1秒(稳定时间<2秒)     温度范围：-30℃～70℃

物理参数

钻筒长度：40cm  钻筒直径：38mm   探针直径：10mm
探针材料：304   手柄长度：10cm   电缆长度：2M（3芯屏蔽)

功能特点

采用进口钢簧与线性轴承结构，伸缩式锥形探头，不依赖采集仪

峰值捕捉，自动测量硬度值，标准信号输出，可适应所有具备标

准模拟量或数字量的采集设备。

采用铝合金外壳，不锈钢探针工艺，线性位移传感器，线轴双侧

机械过压保护。具备电源线、地线、信号线三向保护功能，可防

护因反接、短路等造成的损毁。

引线定义

电源正：红线      信号正：黄线      电源地：黑线(信号负：绿线，可并联)

使用方法

出厂前，传感器探针已与传感器主体拆分，使用前，请拧开探针盖，并将探针拧入滑动轴中，注意，滑动轴与探针之间有一个金属垫片，此垫片为过压保护片，请勿拆除！其连接处

如右图所示：使用时，

如果不是测量表层土，

请先用不锈钢钻筒钻出特定深度的洞，然后将钻筒上的限位盘调至土地表面，按下采集器的确定键开始采集。采集时间为10秒，且以最后一秒的采集为准，所以需要双手握住把手，下压传感器，保持下压状态十秒以上，等待显示结果后松开。这里需要注意的是，用钻筒取土时，一般需要敲打或磕碰钻筒，此时切勿将钻筒与传感器一起磕碰，必须取下钻筒只磕碰钻筒，而非传感器主体部分，以免损坏内部传感器或造成测量部分失准。

注意事项

1.传感器内部已将屏蔽线与地线短接，接线时注意处理好屏蔽线，防止电源短路！

2.传感器内部为精密结构，所以请勿暴力摔打或猛烈敲击传感器，以免影响精度！

适用范围

适用于农技类土壤紧实度，以及路桥等工程勘探类土壤紧实度、硬度测量。